## Slide 1: MTS拉力机
基本原理与操作流程讲解

## Slide 2
MTS拉力机的数值 |  | 
最大额定力 |  | 300 kN
可选的额定力 |  | 200 kN、 300 kN
框架类型 |  | 落地式
试验空间 |  | 单或双空间
最大试验速度 |  | 250 mm/min
最小试验速度 |  | 0.001 mm/min
位置分辨率 |  | 0.000017 mm
中横梁行程 |  | 
标准机型 （无夹具） |  | 1100 mm
标准机型 （有夹具） |  | 540 mm （配 XSA305A 夹具）
试验宽度 |  | 580 mm
主机高度 |  | 
标准机型 |  | 2360 mm
主机宽度 |  | 1215 mm
主机深度 |  | 960 mm
重量 |  | 
标准机型 |  | ≈ 1700 kg
电源需求 |  | 380-415 V AC 或 440-480 V AC 6.8 Amp
 |  | 50/60 Hz 5000 W
 |  | 三相

## Slide 3: MTS拉力机主要构造
MTS拉力机全称是微机控制电子万能试验机
由主机机架、控制器和试验软件组成
主机机架
实验软件
控制器
Notes: 各位专家，委员，大家上午好。
下面我就重点实验室战略思路及主要研究项目给大家做个简短汇报。

## Slide 4: 主机控制器承担以下任务：
提供主要的数据和信号处理
探测限位开关的触发
提供软件 （计算机）和主机之间连接的接口
提供数字伺服控制，满足速度和位置精度要求
自动识别附件，包括带自识别特性的传感器、电子引伸计
与手持器接口通讯
提供可编程的数据采集速率
发送指令给电机

## Slide 5: 控制手柄的介绍
手持器控制及指示灯
# | 控制 / 指示灯 | 描述
1 | 翻页 | 在显示器上显示下四行文本。
2 | 激活指示灯 | 当它亮时，表示系统激活 （施加了电源）。
3 | F1 和 F2 | 在软件里以数字输入的方式设置的可编程的功能，允许您定义试
 |  | 验功能 （开始试验，暂停，位移保持等等）。
4 | 滚轮 | 微调中横梁 （向屏幕滚动 - 中横梁上行：远离屏幕滚动 -- 中横
 |  | 梁下行。）仅当手持器激活时使用。
5 | 暂停 | 暂停试验。恢复试验，必须再按一下。仅当试验软件激活时使 用。
6 | 停止 | 停止试验。仅当试验软件激活时使用。
7 | 接口 | RJ-45, 与控制器相连。
8 | 中横梁返车 | 中横梁返回到原始位置 （0 点）。
9 | 开始 | 开始试验。仅当试验软件激活时使用。
10 | 中横梁下行 | 按下时使中横梁向下方运动。仅当手持器激活时使用。
11 | 中横梁上行 | 按下时使中横梁向上方运动。仅当手持器激活时使用。
12 | 故障 | 当它亮时，表示出现故障或互锁。
13 | 手持器使能 | 用来使能和非使能手持器。当指示灯亮时，手持器激活，可以控 制横梁。
14 | 显示屏 | 显示四行，每行 20 个字符。

## Slide 6: 实验的步骤
1
转动钥匙
预热油源
2
等待10秒左右
摁下绿色的按钮
3
关闭油源时，按照顺序关闭
先关闭绿色按钮，然后转动钥匙，关闭油源
先启动油源
油源开关
电源开关
油压表

## Slide 7: 打开控制器的开关
转动控制器开关，从0转动到1，启动控制器
注意事项
实验急停按钮

## Slide 8: 实验试件的安装
上夹头
夹紧实验试块

## Slide 9: 可以适配多种实验种类
钢筋拉拔实验
石块压力实验
通过实验的不同需求改变实验的方案

## Slide 10: 软件的介绍
打开软件
软件视图
软件操作

## Slide 11
点击模板
不同实验类型的模板
选择自己需要用到的模板需

## Slide 12: 实验类型针对不同的模板

## Slide 13
运行时的参数调整
这里可以调节实验试块的一些参数，采集频率等

## Slide 14: » 数字仪表
仪表

## Slide 15
软件的按钮对应的控制器上的按钮，点击开始，实验就可以进行了

## Slide 16: 数据的观测
点击复查，可以观测到实验的数据跟直观图
还可以选取不同的数据做对比

## Slide 17: 不同实验的编程
初始设置
设置试件的初始参数
运行
运行流程设置
终止
设置终止信号跟阈值

## Slide 18: 编程程序里面调整参数
通过这些指令设计实验的执行顺序，拉伸的速度跟引伸计的记录等实验步骤

## Slide 19
关于速度计算的参数，设计好参数，实验结束后，软件会自动计算出实验数据

## Slide 20: 关于并行路径的保护措施
在并行路径中设置实验的终止信号，比如达到极值或者试件断裂的时候停止实验
因为是并行路径，在触发特殊条件下会终止实验。
有效保护机器跟学生的安全。

## Slide 21: 并行路径：极限检测
在并行路径里面设置终止条件：检测到力对试件的破坏终止。根据人为发出指令做出调整。
机器保护措施：机器承受最大受力值。机器自动停止。机器自发的指令

## Slide 22: 总结
MTS拉力机
原理
实验流程
编写流程

## Slide 23: 谢谢观看